## Sheet1
清流县氟新材料产业园（大路口片、福宝园、金星园） 污水处理厂在线设备清单
序号 | 点位 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 设备型号 | 报价 | 备注
1 | 清流县氟新材料产业园（大路口片、福宝园、金星园）污水处理厂进口端设备 | COD在线分析仪 | 3 |  |  |  | 设备需自己提供，运维人员须持证上岗
2 |  | 氨氮在线分析仪 | 3
3 |  | 流量计 | 3
4 |  | 水质自动采样器 | 3
5 |  | 氟化物在线分析仪 | 3
6 |  | 数据采集仪 | 3
7 | 清流县氟新材料产业园（大路口片、福宝园、金星园）污水处理厂出口端设备 | COD在线分析仪 | 3
8 |  | 氨氮在线分析仪 | 3
9 |  | 氟化物在线分析仪 | 3
10 |  | 水质自动采样器 | 3
11 |  | 数据采集仪 | 3
12 |  | pH在线分析仪 | 3
13 |  | 总磷在线分析仪 | 3
14 |  | 总氮在线分析仪 | 3
15 |  | 流量计 | 3
16 | 附属设施 | 进出水站房建设相关，如福宝片进水站房建设、满足各站房验收的相关设施改造，保障设备正常运转的相关设施改造，排口、站房等主要位置按规范布设摄像监控设施并实现与省生态环境部门监管平台联网 | 1 |  |  |  | 提供的监控设备须满足《排污单位自行监测视频监控系统建设与联网技术要求》
备注：新增采购的在线监测系统中所采用的仪器设备应符合国家现有与最新的有关标准和技术要求，设备的安装、调试、试运行、联网及传输率应符合《水污染源在线监测系统（COD、NH-N等）安装技术规范》（HJ353-2019）、《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》（HJ 212—2025）、《福建省固定污染源自动监控管理办法》等；验收须按《水污染源在线监测系统（COD、NH-N等）验收技术规范》与《福建省固定污染源自动监控管理办法》等规定的要求进行站房及设备验收，应当在完成安装污染物排放自动监测设备之日起 60 日内联网至自动监控信息管理平台，保障数据有效传输率符合相关规范要求，安装完成污染物排放自动监测设备后应当进行调试检测，在联网之日起 90 日内按照国家技术规范完成连续监控监测污染物排放的仪器、流量（速）计、采样装置和数据采集传输仪等设备的自主验收，并在验收合格后 5 个工作日内向所在地设区的市人民政府生态环境主管部门备案，污染物排放自动监测设备的主要装置或者核心部件更换、采样位置或者安装位置等发生重大变化的，排污单位应当在其变化之日起 90 日内重新验收，并在验收合格后 5 个工作日内将变更信息向所在地设区的市人民政府生态环境主管部门重新备案；运维需按《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范（HJ 355-2019）》和《福建省固定污染源自动监控管理办法》等规定、仪器操作手册及其他相关技术规范要求开展，运维期间应按规范要求编制并保存相关台账，设备故障应在八小时内向生态环境部门报备、3个工作日恢复正常，异常状态数据应在24小时内在自动监控信息管理平台上如实标记设备、数据等异常情况（若长期异常需连续规范标记）；设备废液需按《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259）等规范相关要求做好危废管理计划及危废管理台账，及时处置，并规范化建设在线房内危废临时贮存点位并按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276）等规范要求设置标识。
清流县氟新材料产业园空气质量监测微型站设备清单
片区 | 点位名称 | 经度 | 纬度 | 监测因子 | 运维期需更换设备材料 | 设备验收时间 | 型号 | 报价 | 备注
大路口片 | 大路口大气监测微站 | 116.8829 | 26.2 | 气象五参数（风向、风速、温湿度及大气压） O3 NO2 SO2 CO TVOC NH3 HCl HF H2SO4 C2HCl3 | 设备维修（每周对微站开展例行运维巡检工作，运维巡检与检修需编制台账记录。微站相关组件无法满足正常运行需求时需予以更换，运行维护服务期内所需耗材更换、标准气体（每月一次校准）以及设备维修、维护所需配件、运维所需的人员、车辆、工具(流量计、维修工具等)及迁移服务 | 2025-05-01 | JYYQ-KQ01 |  | 运维人员须持证上岗
| 1#园区边界站（靠莲花山保护区） | 116.8872 | 26.2169 | 气象五参数（风向、风速、温湿度及大气压）03 N02 S02 CO TVOC NH3 HCl HF H2S04 C2HCl3 |  | 2023-07-01 | 天津同阳TY-AQMS-221型
| 2#园区边界与东莹旧厂界站 | 116.8875 | 26.2066 | 气象五参数（风向、风速、温湿度及大气压）03 N02 S02 CO TVOC NH3 HCl HF H2S04 C2HCl3
| 3#园区边界与东莹新厂界站 | 116.8858 | 26.2047 | 气象五参数（风向、风速、温湿度及大气压）03 N02 S02 CO TVOC NH3 HCl HF H2S04 C2HCl3
| 4#园区边界与展化厂界站 | 116.8797 | 26.2062 | 气象五参数（风向、风速、温湿度及大气压）03 N02 S02 CO TVOC NH3 HCl HF H2S04 C2HCl3
福宝片 | 福宝片大气监测微站 | 117.0399 | 26.2029 | 气象五参数（风向、风速、温湿度及大气压） O3 NO2 SO2 CO TVOC NH3 HCl HF H2SO4 Cl2 |  | 2025-05-01 | JYYQ-KQ01
| 5#园区边界站与高宝氟苯厂界站 | 117.046 | 26.2143 | 气象五参数（风向、风速、温湿度及大气压）03 N02 S02 CO TVOC NH3 HCl HF H2SO4 Cl2 |  | 2023-07-01 | 天津同阳TY-AQMS-221型
| 6#高宝氯化钾厂界站 | 117.0461 | 26.2085 | 气象五参数（风向、风速、温湿度及大气压）03 N02 S02 CO TVOC NH3 HCl HF H2SO4 Cl2
| 7#睿鑫厂界站 | 117.0449 | 26.2075 | 气象五参数（风向、风速、温湿度及大气压）03 N02 S02 CO TVOC NH3 HCl HF H2SO4 Cl2
| 8#雅鑫厂界站 | 117.0423 | 26.2107 | 气象五参数（风向、风速、温湿度及大气压）03 N02 S02 CO TVOC NH3 HCl HF H2SO4 Cl2
金星片 | 金星园大气监测微站 | 116.9344 | 26.2628 | 气象五参数（风向、风速、温湿度及大气压） 03 NO2 SO2 CO TVOC NH3 HCl HF H2SO4 Cl2 |  | 2025-05-01 | JYYQ-KQ01
| 9#诺德厂界站 | 116.9289 | 26.2564 | 气象五参数（风向、风速、温湿度及大气压）PM2.5 PM10 TSP O3 N02 S02 CO TVOC HF |  | 2023-07-01 | 天津同阳TY-AQMS-221型
| 10#德盛厂界站 | 116.9274 | 26.2574 | 气象五参数（风向、风速、温湿度及大气压）PM2.5 PM10 TSP O3 N02 S02 CO TVOC HF
| 11#园区边界站（靠大埔上） | 116.9322 | 26.2571 | 气象五参数（风向、风速、温湿度及大气压）PM2.5 PM10 TSP O3 N02 S02 CO TVOC HF
备注：供应商需根据相关运维规范开展运维服务，微站相关组件无法满足正常运行需求时需予以更换，每周对微站开展例行运维巡检工作，运维巡检与检修需编制台账记录。运行维护服务期内所需耗材更换、标准气体以及设备维修、维护所需配件、运维所需的人员、车辆、工具(流量计、维修工具等)均由运维方负责，各大气监测站点根据我方需求提供点位迁移服务，大气监测指标异常需要排查原因并于2日内上报业主单位。有相关设备运维规范应按规范开展运维工作。
清流县氟新材料产业园（大路口片、福宝园、金星园） 雨水口在线设备清单
序号 | 点位 | 监测因子（探头式） | 报价 |  | 现有设备验收时间 | 现有设备型号 | 备注
1 | 大路口污水厂雨水排放口 | pH |  |  | 2025.10.14 | 博克斯ASP660F1-SP200 | 保障如雨水闸阀、PLC控制柜、在线监测设备等设施设备正常运行，设备故障、损坏须及时更换
|  | 氟化物 |  |  | 2025.10.14 | 明柏
2 | 展化化工旁雨水口 | pH |  |  | 2025.10.14 | 博克斯ASP660F1-SP200
|  | 氟化物 |  |  | 2025.10.14 | 明柏
3 | 福宝污水厂芬顿塔旁 | pH |  |  | 2025.10.14 | 博克斯ASP660F1-SP200
|  | 氟化物 |  |  | 2025.10.14 | 明柏
4 | 福宝污水厂门口处 | pH |  |  | 2025.10.14 | 博克斯ASP660F1-SP200
|  | 氟化物 |  |  | 2025.10.14 | 明柏
|  | 流量计 |  |  | 2025.10.14 | 杭州特力声UTG21-DRHD
5 | 中欣高宝旁雨水口 | pH |  |  | 2025.10.14 | 博克斯ASP660F1-SP200
|  | 氟化物 |  |  | 2025.10.14 | 明柏
|  | 流量计 |  |  | 2025.10.14 | 杭州特力声UTG21-DRHD
|  | COD |  |  | 本次新增设备
6 | 雅鑫桥雨水口 | pH |  |  | 2025.10.14 | 博克斯ASP660F1-SP200
|  | 氟化物 |  |  | 2025.10.14 | 明柏
|  | 流量计 |  |  | 2025.10.14 | 杭州特力声UTG21-DRHD
|  | COD |  |  | 本次新增设备
7 | 金星片雨水口 | pH |  |  | 本次新增设备 |  | 在线设备需新增设，并配备视频监控设备，并且满足上面要求和联网
|  | 氟化物 |  |  | 本次新增设备
|  | 流量计 |  |  | 本次新增设备
|  | COD |  |  | 本次新增设备
8 | 睿鑫新材料旁雨水口 | pH |  |  | 本次新增设备
|  | 氟化物 |  |  | 本次新增设备
|  | 流量计 |  |  | 本次新增设备
|  | COD |  |  | 本次新增设备
备注：运维工作须参照《地表水水质自动监测站(常规五参数、CODmn、NH3-N、TP、TN)运行维护技术规范》开展，运维期间须对现场PLC控制柜和闸阀进行维修保养，保障正常运转
清流县氟新材料产业园（大路口片、福宝园、金星园） 应急池设备清单
序号 | 点位 | 设备名称 | 个数 | 报价 | 现有设备验收时间 | 现有设备型号 | 备注
1 | 大路口片、福宝片、金星片应急池 | 有毒有害气体预警装置 | 5 |  | 2023.6.14 | 元特 YT-3000H-X6 | 保障在线设备及PLC控制柜等设施设备正常运行，设备故障、损坏须及时更换
2 |  | 集成控制柜 | 5 |  | 2023.6.14 | 定制
3 |  | 液位计 | 5 |  | 2023.6.14 | 天健创新TULI10A